Załącznik nr 5

Wymagania formalno-techniczne

Rezonans magnetyczny nowy, rok produkcji min. 2025.

Termin dostawy max 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Termin instalacji max 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

1. Rezonans magnetyczny nadprzewodzący

- indukcja pola min. 1.5T

- średnica otworu gantry min. 60cm

2. System gradientowy

- maksymalny gradient w każdej osi osobno: min. 33mT/m

- maksymalna szybkość narastania gradientu w każdej osi: min. 120T/m/s

3. ilość kanałów równoległego obrazowania min. 16

4. Oprogramowanie umożliwiające badanie każdej anatomii, min. Badania neurologiczne, onkologiczne, kardiologiczne, badania piersi, badania ortopedyczne, badania angiograficzne, pediatryczne

5. Akceleracja na bazie compressed sensing (Compressed SENSE lub odpowiednik)

6. Techniki rekonstrukcji z wykorzystaniem algorytmów AI deep learning (Deep Resolve, Air recon DL i analogiczne)

7. Minimalna grubość warstwy dla skanów 2D ≤ 0,1 mm, dla skanów 3D ≤ 0,05mm

8. Homogeniczność pola zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta, w kuli o średnicach podanych w podpunktach:

- o średnicy 10 cm ≤ 0,01 ppm

- o średnicy 30 cm ≤ 0,1 ppm

9. Pole obrazowania (FOV) w osi X x Y x Z: min. 50cm x 50cm x 50cm

10. Zestaw cewek:

-dedykowana cewka do badań barku min. 12 kanałów

-dedykowana cewka sztywna do badań kolana min. 8 kanałów

-cewka do badań jamy brzusznej min. 12 kanałów

-cewka do badań głowy i szyi min. 16 kanałów

- cewka wbudowana w stół pacjenta do badań kręgosłupa

- min 2 cewki typu flex w dwóch rozmiarach min. 8 kanałów każda.

11. Stół pacjenta

- nośność min. 200kg

- zakres badania bez repozycjonowania pacjenta min. 160cm

- wysokość opuszczonego stołu maks. 50cm

12. Stacja lekarska umożliwiająca wykonywania opisów wszystkich badań i wszystkich anatomii.

………………………………………………………………………..

Data / podpis osoby upoważnionej